货物技术规格和要求

供应商所提供的货物不仅要符合相应的国际及国内行业技术标准要求，还应满足本技术规范书中的技术要求，要求提供技术支持资料（图样资料）。

一、低本底液体闪烁计数器技术参数、数量：
以下技术参数及要求中标注“*”号项的参数为不可负偏离参数，如有一项出现负偏离，则导致投标无效。
	序号
	设 备 名 称
	技术参数、配置
	单位
	数量
	备注

	1
	低本底液体
闪烁计数器
	详细参数：
(1)有低本底的铅屏蔽，仪器自重不得小于800kg；
(2)独立于样品检测器的防护计数器；
(3)采用双光电耦合的检测器；
(4)测量瓶体积：3～20 mL；
**(5)本底[cpm（B）]：14C <0.3CPM，3H：≤0.4-1.2CPM；Alpha ：≤ 0.1CPM

(6)品质因子（E2/B）: 10000～16000（beta）；
(7)高效低本底和谱稳定性光电倍增管；
(8)减低固有本底的活性材料；
(9) 冷却单元，用来稳定仪器内部温度，由4个无噪音珀耳帖单元组成，通过安装在冷却鳍内铜冷却管的水循环来增强性能，保证仪器在运行时，检测温度低于环境温度12℃；
(10) 有防静电装置，防止样品在机械内部传送时产生静电；
(11)自动连续谱稳定器；
(12)具有光密封的测量室快门；
(13)对无光和Gamma都是光密封的样品升降机；
(14)线性放大；
*(15)2个对数AD转换器，每个有1024道的多道分析器（MCA）；
*(16)分辨率≤0.01keV/ch（H3）；
(17)分析核素：3H、14C、32Si、32P、137Cs、89Sr、90Sr、Pu、Po、Pa、U、Th、Ra；能进行3H, 14C, 125I, 35S, 45Ca 和32P单标记和双标记计数；（18）效率（非淬灭标准源）：3H ：>65 %。, 14C ：> 95 %；
*(19)测定稳定性：测定变异小于0.2% / 24小时（不含随机统计误差）；
(20)测定能量范围：1-2000KeV（beta）；
(21)自动连续波谱稳定器：使用GaP LED作为参照光源进行62次/秒的自动矫正光电倍增管和峰型放大系统，并对高压自动修正保持输出信号稳定；
*(22)3H测定技术指标( 3H，8ml Optiphase TriSafe，塑料瓶)，0.2-18 KeV；EFF，27%；B（CPM），0.4-1.2；E2/B，1820-910； (EV)2/B，116000-58320；
*(23)14C测定技术指标条件：5ml 苯，7ml石英瓶 \ 测量范围：13KeV – 110KeV \ 效率：〉73%本底：<0.3CPM \优值E2/B: 41000-26600 \(EV)2/B: 565000-240000

(24) 多个窗口的脉冲成形分析器，容易查看的谱分析程序；
(25)仪器应具有全面检测系统，优良的自检和自诊断功能；
(26)能很好屏蔽宇宙射线和环境中的GAMMA射线，有屏蔽监测功能；
(27）计算机控制系统（WIN Q，EASYVIEW，PULS SHAP ANALYZER 分析软件）；
a.参数设置：可以由计算机选择测试的参数；
b.谱峰处理：可以自动或手动进行峰面积及计数率、探测效率的计算；
c.淬灭校正：可以校正不同程度的淬灭。
（28）工作条件：环境温度：10-35℃；相对湿度：20～80%；电源：220V±10%，50Hz。
*（29）用于快淬灭校正低活度外放射源（152Eu，37kBq）。
（30）使用电源：220V， 50/60Hz

（31）工作环境：15－35℃，湿度≤75％
配置要求：
1、低本底液闪计数仪主机,包括：
基于WindowsXP平台的用户交互程序和数据捕获软件
 基于WindowsXP平台的光谱分析程序
 脉冲形状分析器
 温度制冷装置
 RS232数据线和3个样品托盘
 铅屏蔽和活动反符合屏蔽计数器。
2、闪烁液10L。配瓶顶分液器。
3、样品瓶：Plastic vials with caps, 1000 pcs(塑料样品瓶，带盖)

Special copper-teflon vials, 20 ml, pkg of 10（特富龙样品瓶，铜帽）
Special copper-teflon vials, 7 ml, pkg of 10（特富龙样品瓶，铜帽）
 Glass vials 500 pcs, low K-40 content（低钾玻璃瓶）
4、标准品（1套）：
Internal std kit, H-3 for organic solvents, 40 capsules (3H-O)

（H3标准品，脂溶性）
Internal std kit, H-3 for aqueous solvents, 40 capsules (3H-W)

（H3标准品，水溶性）
Internal std kit, C-14 for organic solvents, 40 capsules (14C-O)

（C14标准品，脂溶性）
Internal std kit, C-14 for aqueous solvents, 40 capsules (14C-W)

(C14标准品，水溶性)

5、控制仪器的电脑主机和简体中文操作平台 

6、打印机：惠普LaserJet 1012激光打印机
7、技术文件：
提供全套、完整的技术资料，包括仪器说明书、操作手册、维修说明、结构图等。
8、设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。
9、保修期：保修期至少为一年，自设备验收合格之日起计算，保修期内提供免费保修服务。
	套
	1
	原装进口


货物技术规格和要求

供应商所提供的货物不仅要符合相应的国际及国内行业技术标准要求，还应满足本技术规范书中的技术要求，要求提供技术支持资料（图样资料）。

技术要求：
	品目号
	货物名称
	主要技术参数及功能与特
	单位
	数量
	备注

	1
	生物细胞辐照仪
	放射源：铯137密闭放射源。

放射源工作特点: 智能电脑控制，旋转移动被照射物照射。

辐照方式：既可时间控制、又可剂量控制。计时器精度：误差不大于±1%。

放射活性：1000~1500居里，辐照剂量：吸收剂量范围0.3Gy～45Gy, 剂量准确性10%以内。

辐照剂量率：剂量率可调（0.5 Gy/min～5Gy/min。）或可设定，常用剂量率范围为0.5 Gy/min～2Gy/min。满足相应的宽量程辐照要求。

辐射防护：最大装源活度2500居里。停机、运行、辐照状态下，表面泄露均小于3μSv／h，孕妇可操作。

安全性：整体铸造防护，安全有保障。安全可靠，无需任何附加防护。任何实验室均可使用。

放射源的保护：设备内部高强度放射源仓，特殊工艺和材料，超厚防护层，防护性能极可靠，确保安全。内部机械结构简单，故障率极低。可紧急停止辐照。系统应有启动锁开关和软件密码锁；所用辐照容器的自动确认，在辐照过程开始前和过程中自检。具有安全联锁防止误操作；放射源始终处于屏蔽安全状态，永久性装置无需拆卸或维修，特殊安全结构防止源泄漏和掉落。
控制和操作系统：采用触摸屏POD计算机操作和控制，具有剂量计算功能，可轻松实现程序设置、调用、执行和监测。操作界面友好、简洁、直观，具有启动后自动完成辐照和停止功能，显示完整的机器状态、辐照时间、辐照剂量等。

辐照空间：不小于φ20cm×30cm。配备2、5及7升密封辐照容器等，并配备实验小鼠辐照支架、细菌培养皿辐照支架、细胞培养瓶辐照支架。 

最大功耗： 2Kw。
电源条件：AC 220V±22V；频率：50Hz±1Hz。

工作条件：温度：+5 ℃~ + 40℃，湿度：30%~75%。大气压力： 70kPa～106kPa。
其它技术要求：符合国家相关技术安全标准。

废源处理：厂家保证废源回收。

机房要求：可安装于一般普通房间，不需设计专用防护墙。地面承重3吨，防火防盗。

仪器用途：本辐照装置采用铯-137放射源产生的γ射线对研究样本进行生物医学辐照研究，通过分析实验细菌、细胞、实验小动物等样本被辐照后耐受性及生物学效应，进行抗辐射应激相关未知基因的分子克隆、DNA辐射损伤修复机制、耐辐射模式生物构建及辐射致癌和耐辐射基因工程药物的开发研究等，以及可用于临床血液辐照等。
	台
	1
	

	2
	个人剂量检测器
	GammaRAE II γ（伽马）射线源快速检测器;

快速，便于手持

能量范围：0.06—3.0Mev

灵敏度：1cps μR/hr

剂量率范围(以Cs137计量)：0.01--40μSv/hr (1-4000μR/hr)
 精确度(以Cs137计量)：±30%
	台
	1
	

	3
	防护服
	长袖；0.5mmPb铅当量； 耐磨、易清洗
	套
	2
	

	4
	防护围裙（铅围裙）
	单面；0.5mmPb铅当量； 耐磨、易清洗
	套
	4
	

	5
	防护手套
	超薄柔软型介入射线防护手套：提供7.0,7.5,8.0,8.5四种尺码可选超薄，仅有0.007英寸厚
	套
	10
	

	6
	射线防护眼镜
	铅当量:正0.5mmPb/侧0.5mmPb
	套
	10
	


一、八路alpha 谱仪、多路低本底α、β 计数器、高纯锗(谱仪等技术参数、数量：

	序号
	设 备 名 称
	技术参数、配置
	单位
	数量
	备注

	1
	八路alpha 谱仪
	1. 能谱仪有八路测量通道，每一路都完全独立、互不干扰或影响。能量分辨率(FWHM):≤20Kev (241Am探测器到源的距离等于探测器的直径); 
2. 探测器效率: ≥25% (探测器到源的距离小于10 mm)。探测器：4个
ENS-U450(450mm2)，2个ENS-U600(600mm2)，2个；ENS-U900( 900mm2)。
3. 最大样品直径：51mm，最大样品和探头距离： 44mm 。
4. 本底: 在3Mev以上, 每小时计数≤1。

5. 漏电流检测器：范围0到10,000nA，显示分辨率3nA。自动控制和保持测量室内空气真空度，真空度计算机控制并能够实时显示。计算机多任务管理，控制管理电子学仪器、真空泵、样品管理、质量保证以集数据采集分析。

6. ALPHA-PPS-230真空泵，ENS-CG(Chamber Door O-Rings)，A36-B32(分析软件)，品牌电脑(液晶显示器)和激光打印机。

7. 仪器运行环境要求： 0°C﹤温度﹤ 50 °C.，相对湿度≤95%。
	套
	1 
	

	2 
	多路低本底α、β 计数器
	1. Multi-detector manual low background system with 4 detectors, PC, and Protean Control Software，其中，探测器：20cm2流气式正比计数管，P-10气体每路测量室完全独立;每路采用并联气路。测量模式：(、(、(/(同时或先(再( 。 

2. 串道率：<1 alpha 计数对，每105 beta 计数
3. 屏蔽：10cm铅，4(屏蔽，反符合抑制宇宙射线本底,效率可达99%。气体：P-10气体。
4. 探测效率：对 Am241≥42%，对 Sr90/Y90 ≥55%。
5. 本底：：(<0.05 CPM；(<0.45 CPM

6. 配置要求：4路低本底alpha/beta 计数器  1套，分析软件1套，品牌电脑和打印机1套。
7. 2套PIC-120-0008。

	套
	1
	

	3
	高纯锗(谱仪
	1.主要技术指标：
*能量范围：3keV-10MeV；探测器类型：N型HPGe 探测器，高纯锗晶体，探测效率30%；*分辨率(FWHM)：在5.9keV处≤715eV；1332keV处≤1.9keV；峰康比：52：1；POPTOP结构：可更换冷指；POPTOP瓶帽，包括密封的探测  器、前置放大器、滤波器；死时修正：Gedcke-Hale修正法，通过延长活时修正；最大系统数据通过率>100,000 cps；多道分析器：256-16K道谱储存器；需内置数字化示波器；谱分析软件可进行级联符合相加校正；铅室：外层低碳钢，中层≥10cm低本底铅；

2.配置清单：
高纯锗探测器(包括CFG-PV4冷指和液氮罐)  1套；DSPEC- -NEGGE数字化谱仪  1个；A66-B32谱分析软件  1套
无污染铅室  1个；Co-60源仪器刻度源  1个；30升液氮存储罐   1个；液氮驱动器1个；品牌台式电脑及激光打印机  1套 ；附送 905-4(NaI GAMMA 谱仪)1套，其中技术要求：(1)探测器分辨率： 7%，（2）探测器尺寸： 3 x 3" (3) UCS30分析软件。
	套
	1
	


1、 三维适形及调强放射治疗计划系统(教学系统)技术参数、数量：

以下技术参数及要求中标注“★”号项的参数为不可负偏离参数，如有一项出现负偏离，则导致投标无效。
	序号
	设 备 名 称
	技术参数、配置
	单位
	数量
	备注

	1
	三维适形及调强放射治疗计划系统(教学系统) 
	基本配置：

服务器工作站：  一套
PC物理师工作站：三套
基本要求和系统基本功能：

包括范围：计算机硬件，操作系统，应用软件和外设：

系统应能输入光子及电子束治疗数据、病人解剖结构数据及与治疗方案相关的。

系统应能精确计算患者体内的吸收剂量，并将剂量分布结果以三维和二维方式显示。

系统应能将上述数据以数字化方式存储，并能与其他计算机系统通过网络进行相关的数据传输。

系统除能进行常规3D适形治疗计划外，应能够支持逆向调强治疗计划设计， CT模拟、头颈部及体部肿瘤高精度放射治疗。

系统应包含一台64位计算机，并配备必要的外设。

系统应完全遵从DICOM3.0标准，以实现医学影像共享。

用户可根据需要选择硬拷贝设备

供应商应安排高级专家对用户方物理师、系统操作人员进行应用培训。

签订合同后90天内，供应商应完成发货、安装、调试和应用培训。

供应商应按OEM标准提供全新的工作站和外围设备。

系统报价应包括所列的所有设备和整套软件、1年保修服务、1年软件升级和售后服务。

系统硬件要求

表中所列的设备以及未列出但属必备的设备及附件。

服务器：

★操作系统：UNIX Solaris 10。
★中央处理器：英特尔至强四核处理器，主频≥2.8GHz。
★主机内存配置≥16GB。
★硬盘容量：系统硬盘≥500GB，病人数据硬盘≥1000GB。
图形加速卡：具有PCI Express技术的独立显卡。
系统与外围设备联接使用HUB或SWITCH，便于扩展。
系统具备1000 MB以太网卡。
22” LCD彩色高分辨率显示器。
显示分辨率≥1680*1050。
数据存储与读取设备：DVD-RW驱动器。
PC物理师工作站：

操作系统：Windows XP。
中央处理器：双核，主频≥2.8GHz。
主机内存配置≥2GB。
硬盘容量：系统硬盘≥150GB。

≥19” LCD彩色高分辨率显示器。

计划系统软件要求

所提供的计划系统应仅用于非临床的研究或教学科研

应具备患者模型建立及显示功能：

允许两个或者更多的图像进行自动图像配准，可配准PET-CT、MRI、CT的DICOM格式图像，应提供多种配准算法来自动配准不同模式的图像

应提供多种轮廓勾画工具
★应提供基于器官模型的自动勾画

应能够进行外照射计划设计
应能够进行立体定向计划设计

★应能接受4D CT传输的四维CT数据，并以此为基础设计4维治疗计划
应提供光子及电子的剂量计算

光子线计算应采用Collapsed Cone Convolution Superposition算法
★支持不勾画体表外轮廓进行剂量计算

应提供完整的IMRT逆向计划功能要求
MLC Step-and-shot方式； 
利用补偿器进行的IMRT；

Sliding window动态调强方式
★提供基于直接机器参数优化的一步法调强优化

★提供基于EUD的生物调强优化及评估

★可在系统中保留软件不同版本，并可随时使用，以使重新观察旧病人时不需要计算，并可完全保持原有计划参数。

★脚本功能

可以自由定义脚本和任意的操作记录脚本。可定制及修改任意治疗计划的脚本。方便规范化使用

★主机可以并行处理病人。包括剂量计算。同时处理多个病人，后台计算功能。要求能够同时处理4个以上病人。

网络及接口软件要求：

6.1  系统应完全遵从DICOM3.0标准，以实现医学影像共享。

6.2  提供DICOM图像的输入和输出功能。

6.3  提供DICOM-RT的输入和输出功能。
7.  提供中、英文版本操作手册和各功能模块的独立License。
8.  提供免费升级服务至少3年。
	套
	1
	原装进口


一、便携式中子测量仪、医用放射性核素活度计等技术参数、数量：

	序号
	设 备 名 称
	技术参数、配置
	单位
	数量
	备注

	1
	便携式中子
测量仪
	探测器装置：241mm长，直径216mm聚乙烯圆柱型装置，内装有BF3比例计数器以及中子能量补偿原料。

能量响应范围：0.025eV～15MeV

典型中子灵敏度：2000次/ mRem 

测量范围：（自动更换）

剂 量 率：
       0.00μSv/h～0.75 Sv/h

       0 CPM～2.5×106 CPM

         0 CPS～41,660 CPS

累积剂量：
0.00μRem～1000 Rem

          0.00μSv～10Sv

          0～109记数

准 确 率：理论值ICRP剂量率的10%

γ射线灵敏度：直到500R/h以下137Cs γ射线下无反应

方 向 性：在3T垂直方向少于20%

响应时间： 3，6，12，和24s可选

操作环境：主机-10～40℃，探头-80～80℃

校    正：在100cm以外通过NIST追踪源和镭、铍中子进行校正

数据记录：190-1A红外传感器可以和PC相连用于数据记录

电    池：190型备有4节9V碱性电池，电池盒位于仪器后面

体    积：
317.5mm×317.5mm×260mm
重    量：9.52 kg(190型+探测器)
	套
	1
	原装进口

	2
	医用放射性
核素活度计
	分辨率: 0.01μCi,直接可测量80种核素;

量程范围：
0.01μCi-8Ci(Tc-99m);

测量精度：1-2%±1%;

测量速度：3-5S（约定真值的95%读数）;

能量响应:γ射线:25Kev-3Mev,β射线›200 Kev;

重复性误差:≤±0.5%

源探头尺寸：高41.8 X 直径16.8cm

主机尺寸：26.7 X 25.4 12.1 cm:

标准配置: CRC-25R活度计主机1台; 源探头1台; 源托管1根。
表中所列的设备以及未列出但属必备的设备及附件。
	套
	1
	原装进口

	3
	微电脑恒流
采样泵
	总流量20-5000cc/min

恒流控制误差在±5％内

使用NiH充电电池，无“记忆效应”
配NiH电池充电器1套
	台
	6
	原装进口

	4
	广用型恒流
采样泵
	流量范围：100-600cc/min

恒流控制误差在±5％内
	台
	2
	原装进口

	5
	电子皂膜
流量校正系统
	精度优于1％

配显式槽组（标准组和高流量组各1组）
	台
	1
	原装进口


货物技术规格和要求

供应商所提供的货物不仅要符合相应的国际及国内行业技术标准要求，还应满足本技术规范书中的技术要求，要求提供技术支持资料（图样资料）。

技术要求：
	品目号
	货物名称
	主要技术参数及功能与特
	单位
	数量
	备注

	1
	微量金属在线分析仪
	铀溶液浓度范围为1~20mg/L或20~100mg/L(其他金属视具体情况而定)准确度：±10%（测量值）重显性：相对标准偏差小于4%，长期稳定性：优于（满量程）±10%（连续开机240h）测量时间：2分钟（测量时间取决于测量管路的长短）输出信号：4~20mA标准信号输出使用环境湿度：5~40℃；相对湿度：≤80%；电源：交流（220±20V，50HZ）
	台
	1
	

	2
	试验磨+研磨体级配
	磨筒内径及长度 Ф500×500㎜ 

研磨体装载量 100㎏ 

入磨物料粒度 ＜7㎜ 

入磨物料装载量 ≤5㎏ 

磨筒转速 48r/min 

粉磨时间 ≈30min 

净重 ≈300㎏

研磨体级配：

粒径＜0.08微米
	台
	1
	

	3
	单片机/微控制器仿真实验系统（含电脑）
	MCS51单片机，USB通信接口＋串行通信接口；含伟福先进的E6000仿真功能，硬件断点、不占用用户资源；含32路、16K深度、10M的逻辑分析仪，32K深度跟踪器，8路、20M波形发生器；软件平台使用最新伟福E6000仿真器软件，运行于WIN9x/WINME/WINNT；具有35个实验模块
	套
	2
	

	4
	仿真器
	通用仿真器(4、8、16、32)位，仿真频率可达(50MHz)；条件触发断点、断点记数运行时间统计逻辑笔；WINDOWS版本软件；跟踪器；影子存储器；全空间程序/数据时效分析器
	台
	2
	

	5
	仿真头
	Philips 40脚及44脚MCS51系列芯片以及与其兼容的8X5X芯片
	台
	2
	

	6
	ARM嵌入式实验开发系统 （含电脑）
	CPU板：S3C2410(ARM9内核)；ARM仿真器：多功能型
	套
	2
	

	7
	适应ARM嵌入式实验开发系统的Techv系列：CPU模块
	Omap35xx(ARM：V7 Cortex-A8)；动态存储器：32位宽度DDR：128MB；海量存储器：NANDFLASH：256MB； USB单元：1个主/从USB接口；网络单元：标准RJ-45 10M/100M以太网接口，芯片LAN9115； 音频：1路输入，1路输出； 视频：LCD输出，TV输出；  8个输入按键； 触摸屏输入； 3.3V JTAG仿真接口；

  主从USB接口； SD/MMC卡接口；UART单元：2个，最高通信波特率115200bps。
	块
	1
	

	8
	适应ARM嵌入式实验开发系统的Techv系列：CPU模块
	TMS320DM355 DavinciTM处理器 ，可工作在216/270 MHz

存储器512Mbyte 的NAND Flash

内存128G   DDR2-533MHz

可靠的复位芯片

USB Host/Slave 手动配置开关

可配置的 BOOT 模式

可配置的 JTAG 模式

全部的IO引出插座

1路TV视频输出，用户可选的PAL/NTSC制式

用户可选的Nor Flash接口

64kb的 I2C 铁电存储器

1个实时时钟日历，带各种报警功能（包含一个备用电池）

1路模拟视频输入，包括一个视频编码器，保留了数字视频输入接口，可以方便CMOS影像传感器连接，YUV4:2:2、BT6:5:6等格式，1个10M/100Mbps自适应以太网接口，1路立体声音频输入、1路麦克风输入，1路立体声音频输出，USB2.0－OTG高速接口方便与PC、U盘连接

2个UART引出接口，一个做主通信接口，另一个可做通信，也可用作红外线传输，2个拨码开关，4个用户输入按键，1个与IO口复用的状态指示LED，1个SD/MMC卡插座接口，
	块
	1
	

	9
	适应ARM嵌入式实验开发系统的Techv系列：高精度数据采集开发模块
	2通道12-Bit采集模块，65M采样率，支持Techv总线，可完成多块板卡的级连。并和TI的EVM及DSK板的总线接口兼容。
	块
	2
	

	10
	适应ARM嵌入式实验开发系统的E-lab系列：无线收发模块
	编、解码电路采用SC2262/2272芯片，315M高频进行收发。可收发TTL电平数字信号，自带编译码功能
	块
	2
	

	11
	适应ARM嵌入式实验开发系统的E-lab系列：GPS模块
	可提供经度、纬度、时间、精度，范围10米
	块
	2
	

	12
	适应ARM嵌入式实验开发系统的E-lab系列:GSM模块
	可收发短信
	块
	2
	

	13
	适应ARM嵌入式实验开发系统的E-lab系列：蓝牙模块
	通讯距离10米以内
	块
	2
	

	14
	适应ARM嵌入式实验开发系统的E-lab系列：Mifare 加密射频卡读写模块
	8KBit容量分16个区，每区均有A、B两套密钥
	块
	2
	

	15
	DSP全系列仿真器
	DSP全系列仿真器 支持2000/5000/6000DSP
	台
	2
	

	16
	适合DSP实验开发系统上用E-lab系列：指纹传感器模块
	指纹传感器，256×300传感阵列，500dpi分辨率，内置有8位模数转换器，

工作电压为3.3V～5V
	台
	2
	


技术要求：
	品目号
	货物名称
	主要技术参数及功能与特
	单位
	数量
	备注

	1
	笔记本电脑
	配置：2.0G内存，1.8G MHz(CPU频率), 250GB(硬盘容量),14.1英寸(显示器尺寸); Windows Vista Home(预装系统);支持(双内核)/512M独立显卡.
	台
	2
	

	2
	台式电脑
	★Intel E5500（酷睿双核2.8G）CPU；

★Intel  G41芯片组主板；★2根1G DDRIII 1066内存；★320G（7200转）SATAⅡ硬盘；DVD光驱；集成千兆网卡；集成显卡、声卡；抗菌防水键盘；USB光电鼠标；RS232接口；6个USB2.0接口（前2后4）；电源；★18.5寸液晶显示器、通过国家3C认证；★电磁B级认证（必须提供证书）；★HDI服务体系认证（必须提供证书）；支持网络大规模部署，提供增量同传，且速度不低于500M/分钟；必须提供原厂商针对本项目的授权书原件及原厂3 年保修服务承诺书原件。★独立保护卡：主动式非补丁防御机器狗、差异拷贝、动静态暂存相结合，防ARP攻击；必须提供原厂商针对本项目的授权书原件及原厂3 年保修服务承诺书原件。操作系统 Windows XP。★其中2台需提供并行接口（可通过扩展方式提供给用户）
	台
	22
	


PAGE  
11

